ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА  ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА,  ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Предмет на процедурата – „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на операционна маса за нуждите на операционен блок при „МБАЛ – Бургас” АД”. Масата ще се използва на нуждите на урологична операционна зала.

2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от ЗОП.

3. Място и максимален срок за изпълнение на поръчката:

- Място на доставка – операционен блок при „МБАЛ – Бургас” АД, с административен адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73, хирургичен корпус;

- Максимален срок за изпълнение на поръчката – 30 дни.

4. Техническа спецификация:

- Електрохидравлична, с дистанционно управление;

• Шест секционна: секция глава, секции с  гръб от 2 части с

вграден елеватор, секция седалище и секция разделени крака;

- Движение на масата:

  - Нагоре - не по-ниско от 1050мм.

  - Надолу- не по-високо от 740мм.

  - Trendelenburg - не по-малко от 28 градуса;

  - Обратен Trendelenburg - не по-малко от 28 градуса;

  - Двустранно латерално - не по-малко от +/- 20 градуса

- Секция разделени крака - нагоре/ надолу - не по-малко от +20/- 90 градуса;

- Секция разделени крака - разделяне встрани не по-малко от 55 градуса;

• Максимална товароносимост в хоризонтално положение - не по- малко от 180 кг.;

- Носещият плот да е рентгенопрозрачеи и антистатичен

- Поставка за ръка, комплект със захват за нея- 2броя;

- Колан заръка със закрепване към страничната шина - 1брой;

- Колан за тяло - 1брой

- Кракодържатели за урологична поза, комплект със захвати за тях -  1 чифт;

- Леген от неръждаема стомана със закрепване към страничната шина, комплект с TUR решетка, на пода - 1брой

- Торакална подложка/полуцилиндър/- 1 брой;

- Носач на рентгенова касета с телескопична дръжка - 1 брой;

- Инфузионен статив- 1брой.

5. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и заплащане –– с офертата си всеки от поканените участници следва да представи  цена за доставка на операционна маса, съгласно техническа спецификация с вкл. ДДС. Общата стойност на предложението не следва да надхвърля сумата от 66 000 лв. без вкл. ДДС.

Плащането се извършва в срок съгласно предложението на спечелилия участник.

6. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията.

7. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението.

Определям тежестта на компонентите на комплексното предложение, както следва:

Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели:

1.  К1 – Цена – изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложената най – ниска  цена от кандидат в процедурата към, предложената цена от съответния кандидат, умножена с тегловен коефициент  60т..

К1 =       Цена мин. /най – ниска предложена цена/     х 60

Цена предл. /цена, предложена от съответния кандидат/

2. К2 – Срок за изпълнение на поръчката - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният най – кратък срок  от кандидат в процедурата към предложеният от съответния кандидат срок, умножен с тегловен коефициент  20т..

К2 =       Мин срок. /най – краткия предложен срок/     х 20

Срок на  предл. /срок, предложен от съответния кандидат/

3. К3 - Срок на отложено плащане (К3) - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният  срок  от съответния кандидат в процедурата към предложеният максимален срок,  умножен с тегловен коефициент  20т..

К3 =   Срок на  предл. /срок, предложен от съответния кандидат/X 20 ,

Макс. срок / максималният срок, предложен от участник/

Ккомпл.= К1 +  К2  +  К3

Максималният брой точки, който може да бъде присъден на предложение  е 100.

На първо място се класира участника, чието предложение е получило най висока комплексна оценка.

8. Подаване на офертите: При изготвяне и подаването  на офертата всеки поканен участник следва да представи оферта, като трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението,  кандидатът в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, (като върху плика се записва предмета на процедурата, името на участника, адрес за кореспонденция и телефон за връзка) който се подава в деловодството на “МБАЛ – Бургас” АД до 15.00 часа на 15.05.2013г., като офертите следва да съдържат:

ПЛИК “А” - запечатан непрозрачен плик:

- ЕИК участника;

- ISO 9001:2008 на производителя;

- Декларации за СЕ маркировка  на предлаганата  операционна маса;

- Каталог – оригинал от производителя, придружен с превод на български език;

- Техническо предложение, включващо срок на доставка, който не следва да е по - дълъг от 30 дни от сключване на договора, срок на отложено плащане, както  и срок на гаранционно обслужване;

- Сравнителна таблица, включваща   изискванията посочени в спецификацията по чл.4 и техническите характеристики на предлаганата операционна маса.

- Декларация по чл. 47, ал.5 от представляващия дружеството.

- Свидетелство за съдимост на представляващия дружеството.

ПЛИК “Б” - запечатан непрозрачен плик с надпис “Ценово предложение”:

•	Финансово предложение в процедурата, включващо  единична  цена за доставка на предлаганата операционна маса с вкл. ДДС.

ИЗП. ДИРЕКТОР

ип                                       “МБАЛ – БУРГАС” АД:

/д-р Георги Матев/